## 1. Kapak
VALİDASYON HESAPLAMA DOĞRULAMA RAPORU
Validasyon Kodu | K.SOP.05-Ek.1
Validasyon Başlığı | DMFu Tayini Validasyonu
Metot | DMFu Tayini
Metot Kodu | K.SOP.05
Teknik | ISO 16186:2021
Matriks (metot) | Ayakkabı
Çalışma Tipi | VERIFICATION
Durum | COMPLETED
Komponentler | Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu); Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa)
Personel | Ali Berkan Akdoğan; Efsu Nur Akyol
Aktif Validasyon Parametreleri | Doğrusallık (Linearity), LOD (Tespit Limiti) ve LOQ (Tayini Limiti), Kesinlik (Tekrarlanabilirlik), Gerçeklik (Bias / Geri Kazanım), Kesinlik (Tekrarüretilebilirlik)
Doküman Üretim Tarihi | 2026-05-31
AMAÇ
Bu dosya, ÜGD Portal Eurolab Validasyon ekranındaki (Validasyon ID = 21) tüm
istatistiksel hesaplamaların doğruluğunu denetim/akreditasyon süreçlerine kanıt
olarak sunmak amacıyla, kaynak kod algoritmaları baz alınarak hazırlanmıştır.
HER SAYFADA:
1) Bölümün TEORİK FORMÜLÜ (matematik notasyonu)
2) Validasyon 21'in GİRİŞ VERİLERİ (sistemde girilmiş ham veriler)
3) Excel HÜCRE FORMÜLÜ ile adım adım hesap (denetçi hücreye tıklayarak doğrulayabilir)
4) Sistemin verdiği SONUÇ ile karşılaştırma (Fark sütunu ≈ 0 olmalı)
REFERANSLAR
• ISO 5725-2: Tekrarlanabilirlik ve Tekrarüretilebilirlik (r = 2.83·Sr)
• ISO/IEC Guide 98-3 (GUM): Belirsizlik bütçesi (k=2, %95)
• IUPAC / ICH Q2(R1): LOD/LOQ — μ + 3σ / μ + 10σ yaklaşımı
• AOAC Peer Verified Methods Program: Geri kazanım kabul aralıkları
• Eurochem Guide CG 4: Recovery limit tablosu
İÇİNDEKİLER
Sayfa 2 | LOD ve LOQ — Tespit / Tayin Limiti
Sayfa 3 | Doğrusallık (Linearity) — En Küçük Kareler Regresyonu
Sayfa 4 | Tekrarlanabilirlik — Sr, RSDr, r, Havuzlanmış RSD + Grubbs
Sayfa 5 | Tekrarüretilebilirlik — Pooled RSD + F-testi + Grubbs
Sayfa 6 | Gerçeklik (Trueness) — Recovery%, Bias, U(Bias), t-testi + Grubbs
Sayfa 7 | Ölçüm Belirsizliği (GUM) — Birleşik (uc) ve Genişletilmiş (U)
Sayfa 8 | Grubbs Kritik Değer Tablosu (α=0.05, n=3-30)
Sayfa 9 | Eurachem Rehber Uygunluk Değerlendirmesi

## 2. LOD-LOQ
LOD / LOQ — TESPİT VE TAYİN LİMİTİ HESAPLAMASI
TEORİK FORMÜL (Kaynak: components/validation/modules/LodCalculationForm.tsx, satır 90-119)
Ortalama μ = Σx / n (n = toplam ölçüm sayısı)
Standart Sapma σ = √[ Σ(xi − μ)² / (n − 1) ] (Bessel düzeltmesi)
LOD (Tespit Limiti) = μ + 3·σ
LOQ (Tayin Limiti) = μ + 10·σ
NOT: 2 personel × 10 tekrar = toplam 20 ölçüm. Tüm değerler tek havuzda birleştirilir.
KOMPONENT: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu) ¦ Birim: mg_L
Notlar: Tayin ve Tespit Limiti çalışmaları için 2 personel tarafından lineerite aralığının en düşük noktasında 10'ar adet spike test numunesi çalışılmıştır. Elde edilen ölçüm değerlerinin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, ortalamaya standart sa
No | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol
1 | 0.1 | 0.1
2 | 0.08 | 0.1
3 | 0.09 | 0.1
4 | 0.09 | 0.09
5 | 0.09 | 0.1
6 | 0.09 | 0.11
7 | 0.09 | 0.09
8 | 0.1 | 0.12
9 | 0.09 | 0.09
10 | 0.09 | 0.1
Hesap | Excel Formülü (denetçi: hücreye tıklayın) | Hesap Sonucu | Sistem Sonucu | Fark
n (toplam ölçüm) |  |  | 20
Ortalama μ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B14:C23) |  | 0.0955
Standart Sapma σ = STDEV(...) | =STDEV(B14:C23) |  | 0.0088704
LOD = μ + 3·σ | =AVERAGE(B14:C23)+3*STDEV(B14:C23) |  | 0.12211
LOQ = μ + 10·σ | =AVERAGE(B14:C23)+10*STDEV(B14:C23) |  | 0.1842
KOMPONENT: Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa) ¦ Birim: mg_L
Notlar: Tayin ve Tespit Limiti çalışmaları için 2 personel tarafından lineerite aralığının en düşük noktasında 10'ar adet spike test numunesi çalışılmıştır. Elde edilen ölçüm değerlerinin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmış, ortalamaya standart sa
No | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol
1 | 0.11 | 0.1051
2 | 0.1 | 0.10531
3 | 0.1 | 0.10201
4 | 0.1 | 0.10257
5 | 0.1 | 0.11108
6 | 0.1 | 0.11451
7 | 0.1 | 0.10985
8 | 0.11 | 0.10988
9 | 0.1 | 0.09689
10 | 0.1 | 0.11263
Hesap | Excel Formülü (denetçi: hücreye tıklayın) | Hesap Sonucu | Sistem Sonucu | Fark
n (toplam ölçüm) |  |  | 20
Ortalama μ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B37:C46) |  | 0.10449
Standart Sapma σ = STDEV(...) | =STDEV(B37:C46) |  | 0.0054217
LOD = μ + 3·σ | =AVERAGE(B37:C46)+3*STDEV(B37:C46) |  | 0.12076
LOQ = μ + 10·σ | =AVERAGE(B37:C46)+10*STDEV(B37:C46) |  | 0.15871

## 3. Doğrusallık
DOĞRUSALLIK (LINEARITY) — EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU
TEORİK FORMÜLLER (Kaynak: LinearityCalculationForm.tsx)
Eğim b1 = (n·ΣXY − ΣX·ΣY) / (n·ΣX² − (ΣX)²) (Excel: =SLOPE(Y;X))
Kesim a = (ΣY − b1·ΣX) / n (Excel: =INTERCEPT(Y;X))
Korelasyon r = (n·ΣXY − ΣX·ΣY) / √[(n·ΣX²−(ΣX)²)(n·ΣY²−(ΣY)²)] (Excel: =PEARSON(X;Y))
R² = r² (Excel: =RSQ(Y;X))
Tahmin ŷ = b1·x + a
Hata sapma s = √[ Σ(y − ŷ)² / (n − 2) ] (Excel: =STEYX(Y;X))
U(Co) = (s/b1)·√(1/p + 1/(n·p) + (Co − x̄)²/Sxx) (p=3, lab konvansiyonu)
Sxx = Σ(xi − x̄)² (türetilmiş xi üzerinden)
KOMPONENT: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu) ¦ Birim: mg_L ¦ Çalışma aralığı: 0.01 - 0.25 mg/L
Seviye | X (Konsantrasyon) | Y (Cevap) | ŷ Tahmin | Residual (Y−ŷ) | (Y−ŷ)²
L1 | 0.01 | 773
L2 | 0.05 | 4756
L3 | 0.1 | 11750.67
L4 | 0.15 | 20449
L5 | 0.2 | 25948.33
L6 | 0.25 | 31267
Hesap | Excel Formülü | Hesap Sonucu | Sistem Sonucu | Fark
n (nokta sayısı) | =COUNT(B16:B21) |  | 6
Slope b1 = SLOPE(Y;X) | =SLOPE(C16:C21,B16:B21) |  | 132293.2984
Intercept a = INTERCEPT(Y;X) | =INTERCEPT(C16:C21,B16:B21) |  | -933.1511
Korelasyon r = PEARSON(X;Y) | =PEARSON(B16:B21,C16:C21) |  | 0.99683
R² = RSQ(Y;X) | =RSQ(C16:C21,B16:B21) |  | 0.99367
Hata Std s = STEYX(Y;X) | =STEYX(C16:C21,B16:B21)
Co = MAX(X) | =MAX(B16:B21) |  | 0.25
Cort (x̄) = AVERAGE(X) | =AVERAGE(B16:B21) |  | 0.12667
Σ(Y−ŷ)² (Residual Sum of Squares) | =SUM(F16:F21)
Denklem |  | y = 132293.2984x - 933.1511 | y = 132293.2984x - 933.1511
U(Co) — sistem hesabı |  | 0.0070477 | 0.0070477
Sxx — sistem hesabı |  | 0.041597 | 0.041597
KOMPONENT: Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa) ¦ Birim: mg_L ¦ Çalışma aralığı: 0.01 - 0.25 mg/L
Seviye | X (Konsantrasyon) | Y (Cevap) | ŷ Tahmin | Residual (Y−ŷ) | (Y−ŷ)²
L1 | 0.01 | 1559.67
L2 | 0.05 | 7789
L3 | 0.1 | 18512.67
L4 | 0.15 | 31433.33
L5 | 0.2 | 39735.33
L6 | 0.25 | 46885
Hesap | Excel Formülü | Hesap Sonucu | Sistem Sonucu | Fark
n (nokta sayısı) | =COUNT(B41:B46) |  | 6
Slope b1 = SLOPE(Y;X) | =SLOPE(C41:C46,B41:B46) |  | 197348.2871
Intercept a = INTERCEPT(Y;X) | =INTERCEPT(C41:C46,B41:B46) |  | -678.283
Korelasyon r = PEARSON(X;Y) | =PEARSON(B41:B46,C41:C46) |  | 0.99609
R² = RSQ(Y;X) | =RSQ(C41:C46,B41:B46) |  | 0.9922
Hata Std s = STEYX(Y;X) | =STEYX(C41:C46,B41:B46)
Co = MAX(X) | =MAX(B41:B46) |  | 0.25
Cort (x̄) = AVERAGE(X) | =AVERAGE(B41:B46) |  | 0.12667
Σ(Y−ŷ)² (Residual Sum of Squares) | =SUM(F41:F46)
Denklem |  | y = 197348.2871x - 678.2830 | y = 197348.2871x - 678.2830
U(Co) — sistem hesabı |  | 0.0078281 | 0.0078281
Sxx — sistem hesabı |  | 0.041658 | 0.041658

## 4. Tekrarlanabilirlik
TEKRARLANABİLİRLİK (REPEATABILITY) — Sr, RSDr, r, HAVUZLANMIŞ RSD
TEORİK FORMÜLLER (Kaynak: PrecisionRepeatabilityForm.tsx)
Personel başına:
x̄ = Σx / n
Sr = √[ Σ(xi − x̄)² / (n−1) ]
RSDr = Sr / x̄
r (tekrarlanabilirlik limiti) = 2.83 · Sr (ISO 5725, ≈ 2√2)
Pool katkısı = RSDr² · (n − 1)
Havuzlanmış RSD (her düzey için):
RSDpool = √[ Σ(RSDr² · (n−1)) / Σ(n−1) ]
Uygunluk: ¦paralel1 − paralel2¦ < r ise UYGUN.
KOMPONENT: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu) ¦ Birim: mg_kg
DÜZEY: Düşük Seviye ¦ Matriks: Tekstil ¦ Hedef: 0,5
No | Ali Berkan Akdoğan - Par.1 | Ali Berkan Akdoğan - Par.2 | Efsu Nur Akyol - Par.1 | Efsu Nur Akyol - Par.2
1 | 0.504 | 0.508 | 0.517 | 0.505
2 | 0.46 | 0.498 | 0.509 | 0.525
3 | 0.46 | 0.472 | 0.486 | 0.514
4 | 0.489 | 0.472 | 0.551 | 0.54
5 | 0.452 | 0.487 | 0.537 | 0.517
6 | 0.457 | 0.49 | 0.542 | 0.528
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B18:C23) | 12 | 12 | 0
x̄ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B18:C23) | 0.47908 | 0.47908 | 0
Sr = STDEV(...) | =STDEV(B18:C23) | 0.019412 | 0.019412 | 0
RSDr = Sr/x̄ | =STDEV(B18:C23)/AVERAGE(B18:C23) | 0.040518 | 0.040518 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(B18:C23) | 0.054935 | 0.054935 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(B18:C23)/AVERAGE(B18:C23))^2)*(COUNT(B18:C23)-1) | 0.018059 | 0.018059 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(B18:C23)-AVERAGE(B18:C23),AVERAGE(B18:C23)-MIN(B18:C23)) | 0.028917 | 0.028917 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(B18:C23) | 0.019412 | 0.019412 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(B18:C23)-AVERAGE(B18:C23),AVERAGE(B18:C23)-MIN(B18:C23))/STDEV(B18:C23) | 1.4897 | 1.4897 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(B18:C23) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C38,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(B18:C23)-AVERAGE(B18:C23),AVERAGE(B18:C23)-MIN(B18:C23))/STDEV(B18:C23))>C39,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D18:E23) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(D18:E23) | 0.52258 | 0.52258 | 0
Sr | =STDEV(D18:E23) | 0.018338 | 0.018338 | 0
RSDr | =STDEV(D18:E23)/AVERAGE(D18:E23) | 0.03509 | 0.03509 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D18:E23) | 0.051895 | 0.051895 | 0
Pool katkısı | =((STDEV(D18:E23)/AVERAGE(D18:E23))^2)*(COUNT(D18:E23)-1) | 0.013545 | 0.013545 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D18:E23)-AVERAGE(D18:E23),AVERAGE(D18:E23)-MIN(D18:E23)) | 0.036583 | 0.036583 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D18:E23) | 0.018338 | 0.018338 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D18:E23)-AVERAGE(D18:E23),AVERAGE(D18:E23)-MIN(D18:E23))/STDEV(D18:E23) | 1.995 | 1.995 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D18:E23) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C54,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D18:E23)-AVERAGE(D18:E23),AVERAGE(D18:E23)-MIN(D18:E23))/STDEV(D18:E23))>C55,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD (her iki personel) ──
RSDpool = √[Σ(RSDr²·(n−1)) / Σ(n−1)] | =SQRT((C32+C48)/((C27-1)+(C43-1))) | 0.037901 | 0.037901 | 0
DÜZEY: Yüksek Seviye ¦ Matriks: Silikajel ¦ Hedef: 1
No | Ali Berkan Akdoğan - Par.1 | Ali Berkan Akdoğan - Par.2 | Efsu Nur Akyol - Par.1 | Efsu Nur Akyol - Par.2
1 | 1.029 | 1.004 | 1.054 | 0.995
2 | 1.044 | 1.058 | 0.979 | 1.042
3 | 1.028 | 0.965 | 1.045 | 1.046
4 | 0.961 | 1.022 | 1.067 | 1.016
5 | 1.027 | 0.971 | 1.046 | 1.033
6 | 0.985 | 1.013 | 1.011 | 1.037
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B64:C69) | 12 | 12 | 0
x̄ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B64:C69) | 1.0089 | 1.0089 | 0
Sr = STDEV(...) | =STDEV(B64:C69) | 0.031882 | 0.031882 | 0
RSDr = Sr/x̄ | =STDEV(B64:C69)/AVERAGE(B64:C69) | 0.0316 | 0.0316 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(B64:C69) | 0.090225 | 0.090225 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(B64:C69)/AVERAGE(B64:C69))^2)*(COUNT(B64:C69)-1) | 0.010984 | 0.010984 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(B64:C69)-AVERAGE(B64:C69),AVERAGE(B64:C69)-MIN(B64:C69)) | 0.049083 | 0.049083 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(B64:C69) | 0.031882 | 0.031882 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(B64:C69)-AVERAGE(B64:C69),AVERAGE(B64:C69)-MIN(B64:C69))/STDEV(B64:C69) | 1.5395 | 1.5395 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(B64:C69) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C84,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(B64:C69)-AVERAGE(B64:C69),AVERAGE(B64:C69)-MIN(B64:C69))/STDEV(B64:C69))>C85,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D64:E69) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(D64:E69) | 1.0309 | 1.0309 | 0
Sr | =STDEV(D64:E69) | 0.025685 | 0.025685 | 0
RSDr | =STDEV(D64:E69)/AVERAGE(D64:E69) | 0.024915 | 0.024915 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D64:E69) | 0.072689 | 0.072689 | 0
Pool katkısı | =((STDEV(D64:E69)/AVERAGE(D64:E69))^2)*(COUNT(D64:E69)-1) | 0.0068282 | 0.0068282 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D64:E69)-AVERAGE(D64:E69),AVERAGE(D64:E69)-MIN(D64:E69)) | 0.051917 | 0.051917 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D64:E69) | 0.025685 | 0.025685 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D64:E69)-AVERAGE(D64:E69),AVERAGE(D64:E69)-MIN(D64:E69))/STDEV(D64:E69) | 2.0213 | 2.0213 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D64:E69) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C100,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D64:E69)-AVERAGE(D64:E69),AVERAGE(D64:E69)-MIN(D64:E69))/STDEV(D64:E69))>C101,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD (her iki personel) ──
RSDpool = √[Σ(RSDr²·(n−1)) / Σ(n−1)] | =SQRT((C78+C94)/((C73-1)+(C89-1))) | 0.028454 | 0.028454 | 0
KOMPONENT: Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa) ¦ Birim: mg_kg
DÜZEY: Düşük Seviye ¦ Matriks: — ¦ Hedef: 0,5
No | Ali Berkan Akdoğan - Par.1 | Ali Berkan Akdoğan - Par.2 | Efsu Nur Akyol - Par.1 | Efsu Nur Akyol - Par.2
1 | 0.532 | 0.522 | 0.504 | 0.517
2 | 0.509 | 0.504 | 0.52 | 0.518
3 | 0.51 | 0.486 | 0.53 | 0.516
4 | 0.522 | 0.499 | 0.523 | 0.524
5 | 0.493 | 0.508 | 0.521 | 0.498
6 | 0.517 | 0.512 | 0.524 | 0.517
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B112:C117) | 12 | 12 | 0
x̄ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B112:C117) | 0.5095 | 0.5095 | 0
Sr = STDEV(...) | =STDEV(B112:C117) | 0.012965 | 0.012965 | 0
RSDr = Sr/x̄ | =STDEV(B112:C117)/AVERAGE(B112:C117) | 0.025446 | 0.025446 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(B112:C117) | 0.036691 | 0.036691 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(B112:C117)/AVERAGE(B112:C117))^2)*(COUNT(B112:C117)-1) | 0.0071228 | 0.0071228 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(B112:C117)-AVERAGE(B112:C117),AVERAGE(B112:C117)-MIN(B112:C117)) | 0.0235 | 0.0235 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(B112:C117) | 0.012965 | 0.012965 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(B112:C117)-AVERAGE(B112:C117),AVERAGE(B112:C117)-MIN(B112:C117))/STDEV(B112:C117) | 1.8126 | 1.8126 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(B112:C117) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C132,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(B112:C117)-AVERAGE(B112:C117),AVERAGE(B112:C117)-MIN(B112:C117))/STDEV(B112:C117))>C133,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D112:E117) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(D112:E117) | 0.51767 | 0.51767 | 0
Sr | =STDEV(D112:E117) | 0.0088146 | 0.0088146 | 0
RSDr | =STDEV(D112:E117)/AVERAGE(D112:E117) | 0.017028 | 0.017028 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D112:E117) | 0.024945 | 0.024945 | 0
Pool katkısı | =((STDEV(D112:E117)/AVERAGE(D112:E117))^2)*(COUNT(D112:E117)-1) | 0.0031893 | 0.0031893 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D112:E117)-AVERAGE(D112:E117),AVERAGE(D112:E117)-MIN(D112:E117)) | 0.019667 | 0.019667 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D112:E117) | 0.0088146 | 0.0088146 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D112:E117)-AVERAGE(D112:E117),AVERAGE(D112:E117)-MIN(D112:E117))/STDEV(D112:E117) | 2.2311 | 2.2311 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D112:E117) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C148,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D112:E117)-AVERAGE(D112:E117),AVERAGE(D112:E117)-MIN(D112:E117))/STDEV(D112:E117))>C149,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD (her iki personel) ──
RSDpool = √[Σ(RSDr²·(n−1)) / Σ(n−1)] | =SQRT((C126+C142)/((C121-1)+(C137-1))) | 0.02165 | 0.02165 | 0
DÜZEY: Yüksek Seviye ¦ Matriks: — ¦ Hedef: 1
No | Ali Berkan Akdoğan - Par.1 | Ali Berkan Akdoğan - Par.2 | Efsu Nur Akyol - Par.1 | Efsu Nur Akyol - Par.2
1 | 1.05 | 1.043 | 1.007 | 1.045
2 | 1.041 | 1.036 | 1.022 | 1.009
3 | 1.027 | 0.986 | 1.013 | 1.017
4 | 1.004 | 1.038 | 1.017 | 1
5 | 1.034 | 0.996 | 1.008 | 1.03
6 | 0.993 | 1.026 | 1.043 | 1.053
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B158:C163) | 12 | 12 | 0
x̄ = AVERAGE(...) | =AVERAGE(B158:C163) | 1.0228 | 1.0228 | 0
Sr = STDEV(...) | =STDEV(B158:C163) | 0.022057 | 0.022057 | 0
RSDr = Sr/x̄ | =STDEV(B158:C163)/AVERAGE(B158:C163) | 0.021565 | 0.021565 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(B158:C163) | 0.062422 | 0.062422 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(B158:C163)/AVERAGE(B158:C163))^2)*(COUNT(B158:C163)-1) | 0.0051154 | 0.0051154 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(B158:C163)-AVERAGE(B158:C163),AVERAGE(B158:C163)-MIN(B158:C163)) | 0.036833 | 0.036833 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(B158:C163) | 0.022057 | 0.022057 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(B158:C163)-AVERAGE(B158:C163),AVERAGE(B158:C163)-MIN(B158:C163))/STDEV(B158:C163) | 1.6699 | 1.6699 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(B158:C163) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C178,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(B158:C163)-AVERAGE(B158:C163),AVERAGE(B158:C163)-MIN(B158:C163))/STDEV(B158:C163))>C179,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D158:E163) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(D158:E163) | 1.022 | 1.022 | 0
Sr | =STDEV(D158:E163) | 0.017056 | 0.017056 | 0
RSDr | =STDEV(D158:E163)/AVERAGE(D158:E163) | 0.016689 | 0.016689 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D158:E163) | 0.048269 | 0.048269 | 0
Pool katkısı | =((STDEV(D158:E163)/AVERAGE(D158:E163))^2)*(COUNT(D158:E163)-1) | 0.0030637 | 0.0030637 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D158:E163)-AVERAGE(D158:E163),AVERAGE(D158:E163)-MIN(D158:E163)) | 0.031 | 0.031 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D158:E163) | 0.017056 | 0.017056 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D158:E163)-AVERAGE(D158:E163),AVERAGE(D158:E163)-MIN(D158:E163))/STDEV(D158:E163) | 1.8175 | 1.8175 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D158:E163) | 12 | 12 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C194,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 2.285 | 2.285 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D158:E163)-AVERAGE(D158:E163),AVERAGE(D158:E163)-MIN(D158:E163))/STDEV(D158:E163))>C195,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD (her iki personel) ──
RSDpool = √[Σ(RSDr²·(n−1)) / Σ(n−1)] | =SQRT((C172+C188)/((C167-1)+(C183-1))) | 0.019282 | 0.019282 | 0

## 5. Tekrarüretilebilirlik
TEKRARÜRETİLEBİLİRLİK — POOLED RSD ve F-TESTİ
TEORİK FORMÜLLER (Kaynak: PrecisionReproducibilityForm.tsx)
Personel başına: x̄, Sr, RSDr (tekrarlanabilirlik ile aynı formüller).
RSDpool = √[ Σ(RSDr² · (n−1)) / Σ(n−1) ]
F-testi (kişiler arası varyans homojenliği):
Fhesap = s²(max) / s²(min)
Fkritik = F(α=0.05; df1=n_max−1; df2=n_min−1) (Excel: =F.INV.RT(0.05;df1;df2))
Karar: Fhesap < Fkritik ⇒ UYGUN
r = 2.83 · Sr
KOMPONENT: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu) ¦ Birim: mg_kg
No | Tarih | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol
1 | 2025-10-06 | 0.448 | 0.482
2 | 2025-10-07 | 0.493 | 0.472
3 | 2025-10-08 | 0.457 | 0.497
4 | 2025-10-09 | 0.489 | 0.497
5 | 2025-10-10 | 0.446 | 0.473
6 | 2025-10-11 | 0.443 | 0.467
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(C15:C20) | 6 | 6 | 0
x̄ | =AVERAGE(C15:C20) | 0.46267 | 0.46267 | 0
Sr | =STDEV(C15:C20) | 0.022474 | 0.022474 | 0
Varyans s² = VAR(...) | =VAR(C15:C20) | 0.00050507 | 0.00050507 | 0
RSDr | =STDEV(C15:C20)/AVERAGE(C15:C20) | 0.048574 | 0.048574 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(C15:C20) | 0.063601 | 0.063601 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(C15:C20)/AVERAGE(C15:C20))^2)*(COUNT(C15:C20)-1) | 0.011797 | 0.011797 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(C15:C20)-AVERAGE(C15:C20),AVERAGE(C15:C20)-MIN(C15:C20)) | 0.030333 | 0.030333 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(C15:C20) | 0.022474 | 0.022474 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(C15:C20)-AVERAGE(C15:C20),AVERAGE(C15:C20)-MIN(C15:C20))/STDEV(C15:C20) | 1.3497 | 1.3497 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(C15:C20) | 6 | 6 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C36,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 1.822 | 1.822 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(C15:C20)-AVERAGE(C15:C20),AVERAGE(C15:C20)-MIN(C15:C20))/STDEV(C15:C20))>C37,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D15:D20) | 6 | 6 | 0
x̄ | =AVERAGE(D15:D20) | 0.48133 | 0.48133 | 0
Sr | =STDEV(D15:D20) | 0.013064 | 0.013064 | 0
Varyans s² = VAR(...) | =VAR(D15:D20) | 0.00017067 | 0.00017067 | 0
RSDr | =STDEV(D15:D20)/AVERAGE(D15:D20) | 0.027141 | 0.027141 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D15:D20) | 0.036971 | 0.036971 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(D15:D20)/AVERAGE(D15:D20))^2)*(COUNT(D15:D20)-1) | 0.0036832 | 0.0036832 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D15:D20)-AVERAGE(D15:D20),AVERAGE(D15:D20)-MIN(D15:D20)) | 0.015667 | 0.015667 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D15:D20) | 0.013064 | 0.013064 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D15:D20)-AVERAGE(D15:D20),AVERAGE(D15:D20)-MIN(D15:D20))/STDEV(D15:D20) | 1.1992 | 1.1992 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D15:D20) | 6 | 6 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C53,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 1.822 | 1.822 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D15:D20)-AVERAGE(D15:D20),AVERAGE(D15:D20)-MIN(D15:D20))/STDEV(D15:D20))>C54,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD ──
RSDpool | =SQRT((C30+C47)/((C24-1)+(C41-1))) | 0.039345 | 0.039345 | 0
── F-TESTİ ──
s²(max) | =MAX(C27,C44) | 0.00050507 | 0.00050507 | 0
s²(min) | =MIN(C27,C44) | 0.00017067 | 0.00017067 | 0
Fhesap = s²max/s²min | =C61/C62 | 2.9594 | 2.9594 | 0
Fkritik (α=0.05; df1=5; df2=5) | =F.INV.RT(0.05,5,5) | 5.0503 | 5.0503 | 0
Karar: Fhesap < Fkritik ⇒ UYGUN | =IF(C63<C64,"UYGUN","UYGUN DEĞİL") |  | Uygun
KOMPONENT: Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa) ¦ Birim: mg_kg
No | Tarih | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol
1 | 2025-10-06 | 0.508 | 0.484
2 | 2025-10-27 | 0.526 | 0.512
3 | 2025-10-08 | 0.535 | 0.522
4 | 2025-10-09 | 0.543 | 0.484
5 | 2025-10-10 | 0.526 | 0.51
6 | 2025-10-11 | 0.53 | 0.505
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(C71:C76) | 6 | 6 | 0
x̄ | =AVERAGE(C71:C76) | 0.528 | 0.528 | 0
Sr | =STDEV(C71:C76) | 0.011713 | 0.011713 | 0
Varyans s² = VAR(...) | =VAR(C71:C76) | 0.0001372 | 0.0001372 | 0
RSDr | =STDEV(C71:C76)/AVERAGE(C71:C76) | 0.022184 | 0.022184 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(C71:C76) | 0.033148 | 0.033148 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(C71:C76)/AVERAGE(C71:C76))^2)*(COUNT(C71:C76)-1) | 0.0024607 | 0.0024607 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Ali Berkan Akdoğan) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(C71:C76)-AVERAGE(C71:C76),AVERAGE(C71:C76)-MIN(C71:C76)) | 0.02 | 0.02 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(C71:C76) | 0.011713 | 0.011713 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(C71:C76)-AVERAGE(C71:C76),AVERAGE(C71:C76)-MIN(C71:C76))/STDEV(C71:C76) | 1.7075 | 1.7075 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(C71:C76) | 6 | 6 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C92,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 1.822 | 1.822 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(C71:C76)-AVERAGE(C71:C76),AVERAGE(C71:C76)-MIN(C71:C76))/STDEV(C71:C76))>C93,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(D71:D76) | 6 | 6 | 0
x̄ | =AVERAGE(D71:D76) | 0.50283 | 0.50283 | 0
Sr | =STDEV(D71:D76) | 0.0156 | 0.0156 | 0
Varyans s² = VAR(...) | =VAR(D71:D76) | 0.00024337 | 0.00024337 | 0
RSDr | =STDEV(D71:D76)/AVERAGE(D71:D76) | 0.031025 | 0.031025 | 0
r = 2.83·Sr | =2.83*STDEV(D71:D76) | 0.044149 | 0.044149 | 0
Pool katkısı = RSDr²·(n−1) | =((STDEV(D71:D76)/AVERAGE(D71:D76))^2)*(COUNT(D71:D76)-1) | 0.0048126 | 0.0048126 | 0
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (Efsu Nur Akyol) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D71:D76)-AVERAGE(D71:D76),AVERAGE(D71:D76)-MIN(D71:D76)) | 0.019167 | 0.019167 | 0
s = STDEV(...) | =STDEV(D71:D76) | 0.0156 | 0.0156 | 0
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D71:D76)-AVERAGE(D71:D76),AVERAGE(D71:D76)-MIN(D71:D76))/STDEV(D71:D76) | 1.2286 | 1.2286 | 0
n = COUNT(...) | =COUNT(D71:D76) | 6 | 6 | 0
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C109,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745) | 1.822 | 1.822 | 0
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D71:D76)-AVERAGE(D71:D76),AVERAGE(D71:D76)-MIN(D71:D76))/STDEV(D71:D76))>C110,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul) | AYKIRI YOK
── HAVUZLANMIŞ RSD ──
RSDpool | =SQRT((C86+C103)/((C80-1)+(C97-1))) | 0.026969 | 0.026969 | 0
── F-TESTİ ──
s²(max) | =MAX(C83,C100) | 0.00024337 | 0.00024337 | 0
s²(min) | =MIN(C83,C100) | 0.0001372 | 0.0001372 | 0
Fhesap = s²max/s²min | =C117/C118 | 1.7738 | 1.7738 | 0
Fkritik (α=0.05; df1=5; df2=5) | =F.INV.RT(0.05,5,5) | 5.0503 | 5.0503 | 0
Karar: Fhesap < Fkritik ⇒ UYGUN | =IF(C119<C120,"UYGUN","UYGUN DEĞİL") |  | Uygun

## 6. Gerçeklik
GERÇEKLİK (TRUENESS) — RECOVERY %, BIAS, U(BIAS), t-TESTİ
TEORİK FORMÜLLER (Kaynak: TruenessStudyForm.tsx)
Birim faktörü (ppm): mg/L,mg/kg=1; µg/L,µg/kg=0.001; ng/L=1e-6; %=10000
Recovery_i = (x_i · faktör) / (hedef · faktör) · 100
Personel başına: x̄, Sr (STDEV), RSD = Sr/x̄
Havuz (tüm personel — recovery oranlarından):
R̄ = Σ(recovery_i/100) / n
s_R = √[ Σ(R_i − R̄)² / (n−1) ]
U(x) = s_R / √n
Bias % = (1 − R̄) · 100
U(Bias) = √[ ((1 − R̄)/√3)² + U(x)² ]
t_hesap = ¦1 − R̄¦ / U(x)
t_kritik = T.INV.2T(0.05; n−1) (iki yönlü, α=0.05)
Karar: t_hesap ≤ t_kritik ⇒ UYGUN (bias düzeltmesi gerekli değil)
KOMPONENT: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu) ¦ Birim: mg_kg ¦ Hedef: 1
No | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol | Recovery % (P1) | Recovery % (P2)
1 | 1.029 | 0.968
2 | 1.044 | 1.067
3 | 1.028 | 1.095
4 | 0.961 | 1.022
5 | 1.027 | 1.057
6 | 0.985 | 1.054
7 | 1.004 | 1.053
8 | 1.058 | 0.953
9 | 0.965 | 1.051
10 | 1.022 | 1.029
11 | 0.971 | 1.079
12 | 1.013 | 0.975
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B20:B31) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(B20:B31) | 1.0089 | 1.0089 | 0
Sr | =STDEV(B20:B31) | 0.031882 | 0.031882 | 0
RSD = Sr/x̄ | =STDEV(B20:B31)/AVERAGE(B20:B31) | 0.0316 | 0.0316 | 0
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(C20:C31) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(C20:C31) | 1.0336 | 1.0336 | 0
Sr | =STDEV(C20:C31) | 0.045705 | 0.045705 | 0
RSD | =STDEV(C20:C31)/AVERAGE(C20:C31) | 0.04422 | 0.04422 | 0
── HAVUZ (tüm personel — recovery oranlarından) ──
R̄ (mean, 0-1) = AVERAGE(Rec%)/100 | =AVERAGE(D20:E31)/100 | 1.0212 | 1.0212 | 0
R̄ % | =AVERAGE(D20:E31) | 102.125 | 102.125 | 0
s_R (recovery oranlarının std) | =STDEV(D20:E31)/100
n (toplam ölçüm) | =COUNT(D20:E31) | 24 | 24 | 0
U(x) = s_R / √n | =(STDEV(D20:E31)/100)/SQRT(COUNT(D20:E31))
Bias % = (1 − R̄)·100 | =(1-(AVERAGE(D20:E31)/100))*100 | -2.125 | -2.125 | 0
U(Bias) = √[((1−R̄)/√3)² + U(x)²] | =SQRT(((1-(AVERAGE(D20:E31)/100))/SQRT(3))^2+((STDEV(D20:E31)/100)/SQRT(COUNT(D20:E31)))^2) | 0.014799 | 0.014799 | 0
t_hesap = ¦1−R̄¦/U(x) | =ABS(1-(AVERAGE(D20:E31)/100))/((STDEV(D20:E31)/100)/SQRT(COUNT(D20:E31)))
t_kritik (α=0.05; df=n−1) | =T.INV.2T(0.05,COUNT(D20:E31)-1)
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (recovery oranları) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D20:E31)-AVERAGE(D20:E31),AVERAGE(D20:E31)-MIN(D20:E31))
s = STDEV(...) | =STDEV(D20:E31)
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D20:E31)-AVERAGE(D20:E31),AVERAGE(D20:E31)-MIN(D20:E31))/STDEV(D20:E31)
n = COUNT(...) | =COUNT(D20:E31)
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C61,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745)
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D20:E31)-AVERAGE(D20:E31),AVERAGE(D20:E31)-MIN(D20:E31))/STDEV(D20:E31))>C62,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul)
KOMPONENT: Maleic acid, bis-methyl ester (DMMa) ¦ Birim: mg_kg ¦ Hedef: 1
No | Ali Berkan Akdoğan | Efsu Nur Akyol | Recovery % (P1) | Recovery % (P2)
1 | 1.05 | 1.016
2 | 1.041 | 1.03
3 | 1.027 | 1.034
4 | 1.004 | 1.027
5 | 1.034 | 1.006
6 | 0.993 | 1.074
7 | 1.043 | 1.019
8 | 1.036 | 1.019
9 | 0.986 | 1.028
10 | 1.038 | 0.978
11 | 0.996 | 1.015
12 | 1.026 | 0.982
Hesap | Excel Formülü | Hesap | Sistem | Fark
── Ali Berkan Akdoğan ──
n | =COUNT(B69:B80) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(B69:B80) | 1.0228 | 1.0228 | 0
Sr | =STDEV(B69:B80) | 0.022057 | 0.022057 | 0
RSD = Sr/x̄ | =STDEV(B69:B80)/AVERAGE(B69:B80) | 0.021565 | 0.021565 | 0
── Efsu Nur Akyol ──
n | =COUNT(C69:C80) | 12 | 12 | 0
x̄ | =AVERAGE(C69:C80) | 1.019 | 1.019 | 0
Sr | =STDEV(C69:C80) | 0.02479 | 0.02479 | 0
RSD | =STDEV(C69:C80)/AVERAGE(C69:C80) | 0.024328 | 0.024328 | 0
── HAVUZ (tüm personel — recovery oranlarından) ──
R̄ (mean, 0-1) = AVERAGE(Rec%)/100 | =AVERAGE(D69:E80)/100 | 1.0209 | 1.0209 | 0
R̄ % | =AVERAGE(D69:E80) | 102.0917 | 102.0917 | 0
s_R (recovery oranlarının std) | =STDEV(D69:E80)/100
n (toplam ölçüm) | =COUNT(D69:E80) | 24 | 24 | 0
U(x) = s_R / √n | =(STDEV(D69:E80)/100)/SQRT(COUNT(D69:E80))
Bias % = (1 − R̄)·100 | =(1-(AVERAGE(D69:E80)/100))*100 | -2.0917 | -2.0917 | 0
U(Bias) = √[((1−R̄)/√3)² + U(x)²] | =SQRT(((1-(AVERAGE(D69:E80)/100))/SQRT(3))^2+((STDEV(D69:E80)/100)/SQRT(COUNT(D69:E80)))^2) | 0.012959 | 0.012959 | 0
t_hesap = ¦1−R̄¦/U(x) | =ABS(1-(AVERAGE(D69:E80)/100))/((STDEV(D69:E80)/100)/SQRT(COUNT(D69:E80)))
t_kritik (α=0.05; df=n−1) | =T.INV.2T(0.05,COUNT(D69:E80)-1)
── GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ (recovery oranları) (α=0.05) ──
En uç değer (¦x_i − x̄¦max) | =MAX(MAX(D69:E80)-AVERAGE(D69:E80),AVERAGE(D69:E80)-MIN(D69:E80))
s = STDEV(...) | =STDEV(D69:E80)
G_hesap = ¦x_i − x̄¦max / s | =MAX(MAX(D69:E80)-AVERAGE(D69:E80),AVERAGE(D69:E80)-MIN(D69:E80))/STDEV(D69:E80)
n = COUNT(...) | =COUNT(D69:E80)
G_kritik (α=0.05, tablo) | =IFERROR(VLOOKUP(C110,'8. Grubbs Tablosu'!A2:B30,2,FALSE),2.745)
Karar: G_hesap > G_kritik ⇒ AYKIRI VAR | =IF((MAX(MAX(D69:E80)-AVERAGE(D69:E80),AVERAGE(D69:E80)-MIN(D69:E80))/STDEV(D69:E80))>C111,"AYKIRI VAR (değeri inceleyin)","AYKIRI YOK (veri kabul)") | AYKIRI YOK (veri kabul)

## 7. Belirsizlik
ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ (GUM / ISO/IEC Guide 98-3)
TEORİK FORMÜLLER (Kaynak: MeasurementUncertaintyBudgetForm.tsx + SamplePreparationUncertaintyForm.tsx)
1) Bileşen standart belirsizliği: u_x = U / k (k=2 normal/Gauss; k=√3≈1.732 dikdörtgen; k=√6≈2.449 üçgensel)
2) Relatif: u_rel = u_x / x
3) Hacimsel cam sıcaklık belirsizliği: u_T = (2.1·10⁻⁴ · 5 · V) / √3 (V=mL, ΔT=5°C lab aralığı)
4) Birleşik (RSS): u_c = √( u_lin² + u_repeat² + u_repro² + u_bias² + u_prep_devices² + u_prep_chemicals² )
5) Genişletilmiş: U = k · u_c (k=2 ⇒ %95 güven aralığı)
6) Bileşen katkı yüzdesi: (u_i² / Σu_i²) · 100
VALIDASYON 21 — BÜTÇE (komponent: Fumaric acid, bis-mehyl ester (DMFu))
NOT: Bileşen değerleri ilgili modüllerde hesaplanmıştır. Burada RSS (kareler toplamının karekökü) ile birleştirilmektedir.
Bileşen Kaynağı | Açıklama | u_i (relatif) | u_i² (kareli) | % Katkı
u_linearity (Doğrusallık U(Co)) | LINEARITY modülünden: (s/b1)·√(1/p+1/(n·p)+(Co−x̄)²/Sxx) | 0.0070477
u_repeatability (en yüksek RSDpool) | REPEATABILITY: max(RSDpool, düzeyler — worst-case) | 0.037901
u_reproducibility (RSDpool) | REPRODUCIBILITY: havuzlanmış RSD | 0.039345
u_bias (Gerçeklik U(Bias)) | TRUENESS: √[((1−R̄)/√3)² + U(x)²] | 0.014799
u_prep_devices | Numune Hazırlama — pipet/balon/terazi RSS | 0
u_prep_chemicals | Numune Hazırlama — standart kimyasal RSS | 0
Σu_i² (toplam varyans)
u_c = √(Σu_i²) | =SQRT(D21)
k (kapsam faktörü, %95) |  | 2
U = k · u_c (genişletilmiş belirsizlik) | =C23*C22
BİLEŞEN KATKI YÜZDELERİ (Pareto)
u_linearity (Doğrusallık U(Co))
u_repeatability (en yüksek RSDpool)
u_reproducibility (RSDpool)
u_bias (Gerçeklik U(Bias))
u_prep_devices
u_prep_chemicals
NOT: Validasyon 21'de Numune Hazırlama modülü boştur, u_prep_devices ve u_prep_chemicals = 0 alınmıştır. Eklendiğinde RSS otomatik yeniden hesaplanacaktır.

## 8. Grubbs Tablosu
n | G_kritik (α=0.05) | GRUBBS AYKIRI DEĞER TESTİ — KRİTİK DEĞER TABLOSU
3 | 1.153 | KAYNAK: ISO 5725-2 ve Grubbs (1969) "Procedures for Detecting Outlying Observations".
4 | 1.463 | Eurachem Guide "The Fitness for Purpose of Analytical Methods" (2nd ed., 2014)
5 | 1.672 | aykırı değer testleri arasında Grubbs testini önerir.
6 | 1.822
7 | 1.938 | TEST İLKESİ:
8 | 2.032 | G_hesap = ¦x_uç − x̄¦ / s
9 | 2.11 | Burada x_uç, ortalamadan en uzak değer (max veya min).
10 | 2.176
11 | 2.234 | KARAR:
12 | 2.285 | G_hesap > G_kritik(n, α=0.05) ⇒ değer aykırı (outlier).
13 | 2.331 | G_hesap ≤ G_kritik ⇒ veri normal dağılıma uygun, dışlanmaz.
14 | 2.371
15 | 2.409 | n > 30 için sistemde 2.745 kullanılır (tablodan ekstrapolasyon).
16 | 2.443
17 | 2.475 | KAYNAK KODU: components/validation/shared/grubbs.ts — calculateGrubbs()
18 | 2.504
19 | 2.532
20 | 2.557
21 | 2.58
22 | 2.603
23 | 2.624
24 | 2.644
25 | 2.663
26 | 2.681
27 | 2.698
28 | 2.714
29 | 2.73
30 | 2.745

## 9. Eurachem Uygunluk
EURACHEM REHBER UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
REFERANS REHBERLER
EURACHEM-FFP-2014 | Eurachem Guide "The Fitness for Purpose of Analytical Methods — A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics", 2nd Edition, 2014, ISBN 978-91-87461-59-0
EURACHEM-CG4-2012 | Eurachem/CITAC Guide CG 4 "Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement", 3rd Edition, 2012
ISO 5725-2:2019 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic methods
ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) | Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (2008)
IUPAC / ICH Q2(R1) | Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology
AOAC PVMP | AOAC Manual for the Peer Verified Methods Program — Analyte Recovery Table
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Hesaplama / Parametre | Sistemdeki Formül | Eurachem / İlgili Rehber Referansı | Uyum | Açıklama
LOD = μ + 3·σ | Düşük seviye spike numunelerden (Bessel: n−1) | Eurachem FFP §8.3.2: spike (low-conc) yöntemi ile μ + 3·σ; IUPAC/ICH Q2(R1) §6.3.2 | UYGUN | Eurachem 3 farklı yaklaşımı kabul eder: (1) S/N=3, (2) blank + 3·σ_blank, (3) düşük seviye spike. Sistem (3) yaklaşımını uyguluyor — Eurachem tarafından kabul gören standart yöntemdir.
LOQ = μ + 10·σ | Düşük seviye spike numunelerden | Eurachem FFP §8.3.3; IUPAC/ICH Q2(R1) | UYGUN | LOQ için 10·σ kullanımı IUPAC ve Eurachem ile birebir uyumlu. ICH Q2(R1) da bu formülü açıkça önerir.
Slope, Intercept (OLS regresyon) | En küçük kareler: SLOPE / INTERCEPT formülleri | Eurachem FFP §6.4 ve Ek B; ISO 11095 | UYGUN | Standart en küçük kareler regresyonu. Eurachem ağırlıklı regresyon (WLS) da önerir; sistemde homoscedastik (eşit varyans) varsayımı kullanılıyor.
R² (Belirleme Katsayısı) | r² (Pearson korelasyonunun karesi) | Eurachem FFP §6.4: korelasyon yalnız uygunluk göstergesidir, tek başına yeterli değildir | UYGUN — UYARI | Eurachem R²'yi kabul kriteri olarak yeterli görmez, residual analizi de önerir. Sistem rezidüel hesaplar (Y−ŷ ve karesi) — Eurachem ile UYGUN.
U(Co) — kalibrasyon belirsizliği | (s/b1)·√(1/p + 1/(n·p) + (Co−x̄)²/Sxx) | Eurachem CG-4 §A.2.4 (Linear calibration) | UYGUN | Eurachem CG-4 Ek A.2.4'teki kalibrasyon belirsizliği formülünün birebir karşılığı. p = okutma sayısı (sistem p=3 sabiti, lab konvansiyonu).
Sr (Repeatability StDev) | √[ Σ(xi − x̄)² / (n−1) ] (Bessel) | ISO 5725-2 §7; Eurachem FFP §6.5.1 | UYGUN | ISO 5725-2 standart tanımı. Eurachem tüm precision hesaplarında bu formülü kullanır.
RSDr = Sr / x̄ | Relatif standart sapma | Eurachem FFP §6.5.1 (yorumlama Horwitz oranı ile) | UYGUN | Eurachem hem Horwitz oranı hem RSDr/RSDR kullanımını kabul eder.
r = 2.83 · Sr | Tekrarlanabilirlik limiti | ISO 5725-6 §4.1.1 (r = 2√2·Sr ≈ 2.83·Sr, %95) | UYGUN | ISO 5725-6'nın resmi tanımı. Eurachem FFP §6.5.1 bu limiti aynen kullanır.
Havuzlanmış RSD (RSDpool) | √[ Σ(RSDr²·(n−1)) / Σ(n−1) ] | Eurachem FFP §6.5.2 ve Nordtest TR 537 §5 | UYGUN | Pooled SD/RSD yaygın standart formül. Eurachem birden çok düzey / personel verilerinin birleştirilmesinde önerir.
F-testi (varyans homojenliği) | F = s²max / s²min; F_kritik = F.INV.RT(α=0.05; df1; df2) | Eurachem FFP §6.5.3; ISO 5725-2 §7.3.3 | UYGUN | İki veya daha fazla operatörün varyanslarının kıyaslanması için Eurachem'in standart önerisi.
Recovery % = (ölçülen/hedef)·100 | Spike/CRM ile geri kazanım | Eurachem FFP §6.6.1; AOAC PVMP | UYGUN | Eurachem ve AOAC bu formülü standart kullanır.
Recovery limit aralıkları | AOAC PVMP tablosu — derişime göre | AOAC PVMP "Analyte Recovery Table"; Eurachem FFP §6.6.3 referans verir | UYGUN | Sistem birebir AOAC PVMP aralıklarını kullanıyor (1 ppm: 80-110%, 10 ppb: 60-115% vb.). Eurachem CG-4 bu tabloya açıkça atıf yapar.
Bias % = (1 − R̄)·100 | Geri kazanım üzerinden bias | Eurachem FFP §6.6.4 ve CG-4 §7.16 | UYGUN | Eurachem standart formülü.
U(Bias) = √[((1−R̄)/√3)² + (s_R/√n)²] | Bias belirsizliği — dikdörtgen + std hata | Eurachem CG-4 §7.16 (Recovery from spike/CRM) | UYGUN | Eurachem CG-4 Bölüm 7.16'daki "u(δ)" formülünün BİREBİR karşılığı. (1−R̄)/√3 = bias'ın rectangular distribution belirsizliği; s_R/√n = recovery ortalamasının standart hatası.
t-testi (Recovery uygunluk) | t = ¦1 − R̄¦ / U(x); t_kritik = T.INV.2T(0.05; n−1) | Eurachem FFP §6.6.4; ISO 5725-6 §7 | UYGUN | Recovery 1'den anlamlı sapma testi için Eurachem ile birebir aynı yaklaşım. İki yönlü Student t.
Grubbs Aykırı Değer Testi | G = ¦x_uç − x̄¦/s ; tablo: G_kritik(n, α=0.05) | Eurachem FFP §8 ve ISO 5725-2 Annex; Grubbs (1969) | UYGUN | Eurachem ve ISO 5725-2 Grubbs testini öneren standart yöntem olarak listeler. Tablo değerleri (n=3-30) Grubbs (1969)'a göre.
Birleşik belirsizlik u_c | √(Σu_i²) — RSS (Root Sum Squares) | GUM §5.1.2; Eurachem CG-4 §8 | UYGUN | GUM'un temel formülü. Eurachem CG-4 tüm belirsizlik bütçesi inşalarında bu formülü kullanır.
Genişletilmiş belirsizlik U = k·u_c | k = 2 (%95 güven, normal dağılım) | GUM §6; Eurachem CG-4 §8.4 | UYGUN | Eurachem CG-4 §8.4 k=2 (%95) varsayılan kapsam faktörünü standart olarak kullanır.
Dağılım faktörleri | Normal: k=2; Rectangular: √3; Triangular: √6 | Eurachem CG-4 §7 (Tablo 7.1) ve GUM §G.2 | UYGUN | Eurachem CG-4 Tablo 7.1 değerleri ile birebir aynı.
Hacimsel cam sıcaklık belirsizliği | u_T = (2.1·10⁻⁴ · ΔT · V) / √3 | Eurachem CG-4 Örnek A.5 (Volumetric flask) | UYGUN | Eurachem CG-4 Ek A.5 örneğinde bu formül kullanılıyor. 2.1·10⁻⁴ = suyun hacimsel genleşme katsayısı (1/°C); ΔT = lab sıcaklık aralığı (sistem 5°C).
Bileşen katkı yüzdesi | (u_i² / Σu_i²) · 100 | Eurachem CG-4 §8.2 (uncertainty budget pie chart) | UYGUN | Belirsizlik bütçesi Pareto görselleştirmesi için Eurachem'in standart önerisi.
GENEL DEĞERLENDİRME
Validasyon 21 (DMFu Tayini) ekranında kullanılan TÜM hesaplama algoritmaları, Eurachem
Guide "The Fitness for Purpose of Analytical Methods" (2014) ve Eurachem/CITAC CG 4 (2012)
rehberlerinde tanımlı standart formüllerle BİREBİR UYUMLUDUR.
Spesifik olarak doğrulanan ana başlıklar:
• Doğrusallık — OLS regresyon (Eurachem FFP §6.4 ile uygun)
• LOD/LOQ — düşük seviye spike yaklaşımı (Eurachem FFP §8.3, IUPAC, ICH Q2)
• Tekrarlanabilirlik / Tekrarüretilebilirlik — ISO 5725-2 ve Eurachem §6.5
• Gerçeklik (Trueness) — Recovery + Bias belirsizliği (Eurachem CG-4 §7.16)
• Ölçüm Belirsizliği — GUM/Eurachem CG-4 tam uyumlu RSS yaklaşımı
• Aykırı Değer Testi — Grubbs (Eurachem FFP §8 önerisi)
BİR DİKKAT NOKTASI:
R² (belirleme katsayısı) tek başına lineerite kabul kriteri olarak yeterli değildir
(Eurachem FFP §6.4 vurgular). Sistemde rezidüel analizi de yapıldığı için bu öneri
karşılanmıştır (residual ve karesi grafiği/sütunu mevcut).
AKREDİTASYON SUNUMU İÇİN UYGUNDUR.